## 通信协议
BMP434810多协议可编程双向电源通信协议V1.0 | [7 empty] | BMP434810多协议可编程双向电源通信协议V1.0
通信协议包含两种协议：一种是标准Modbus-RTU协议，读写设备的基本参数，另外一种是扩展Modbus-RTU协议，包含了快充多协议源载读写功能 | [7 empty] | 从机发给主机
主机发给从机 | [7 empty] | 写回：地址码+命令码+功能码+寄存器地址+数据内容+校验码（低位在前）
读：从机地址码 + 命令码 + 寄存器地址 + 寄存器数量 + 校验码 | [7 empty] | 读回：地址码+命令码+数据长度+数据内容+校验码
写：从机地址码 + 命令码 + 寄存器地址 + 数据内容 + 校验码
负载：通道号：0-3 单个通道寄存器数量（寄存器数量）：50 （现用31）
功能大类 | 功能 | 从机地址码 | 命令码 | 寄存器地址（高字节） | 寄存器地址（低字节） | 数据内容
负载快充协议 | 协议类型 | 0x01~0xFF （默认0x01） | 0x06 | 0x10 | 0x00+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 无协议：0x10 QC2.0：0x11 QC3.0：0x12 FCP：0x13 AFC：0x14 SCP：0x15 VIVO 协议：0x16 TFC (传音) 协议：0x17 PDO ：0x19 PPS：0x1B PD3.1 协议：0x1C UFCS 协议：0x1D AVS 协议：0x1F
| 协议挡位 |  |  |  | 0x01+(通道号*寄存器数量) |  | 0x00
| 协议电压 |  |  |  | 0x02+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1mv
| 协议电流 |  |  |  | 0x03+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1ma
| CC选择 |  |  |  | 0x04+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0为CC1+CC2,1为CC1,2为CC2，3为断开
| E-Mark控制 |  |  |  | 0x05+(通道号*寄存器数量) |  | 预留
静态负载 | 负载状态 |  |  |  | 0x06+(通道号*寄存器数量) |  | 0x01恒压 0x02恒流
| 负载电压 |  |  |  | 0x07+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1mv
| 负载电流 |  |  |  | 0x08+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1ma
负载控制 | 负载模式 |  |  |  | 0x09+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 默认为0（正常放电），1：短路测试：2：OCP测试，3：动态测试
| 负载状态 |  |  |  | 0x0A+(通道号*寄存器数量) |  | 0x01 运行 0x00停止
| Von 电压 |  |  |  | 0x0B+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1mv
| 加载斜率 |  |  |  | 0x0C+(通道号*寄存器数量) | 预留
| 卸载斜率 |  |  |  | 0x0D+(通道号*寄存器数量)
短路测试(OCPC) | 恢复时间 |  |  |  | 0x0E+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1ms
| 测试模式 |  |  |  | 0x0F+(通道号*寄存器数量) | 0=根据设置的时间后释放（默认），1=一直保持
| 恢复后是否带载 |  |  |  | 0x10+(通道号*寄存器数量) | 预留
OCP测试(调电流测电压) | 起始电流 |  |  |  | 0x11+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mA/步
| 终点电流 |  |  |  | 0x12+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mA/步
| 步进电流 |  |  |  | 0x13+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mA/步
| 步进时间保持时间 |  |  |  | 0x14+(通道号*寄存器数量) | 单位：1ms/步，取值范围1-100ms
| 恢复时间 |  |  |  | 0x15+(通道号*寄存器数量) | 单位：1ms/步
| 截止电压 |  |  |  | 0x16+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mV/步
| 恢复后带载 |  |  |  | 0x17+(通道号*寄存器数量) | 预留
| 恢复后模式 |  |  |  | 0x18+(通道号*寄存器数量) | 0=测试完保持设定时间后恢复，1=一直保持
动态负载测试 | 动态负载 1 |  |  |  | 0x19+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mA/步
| 负载 1 保持时间 |  |  |  | 0x1A+(通道号*寄存器数量) | 单位：0.2ms/步
| 动态负载 2 |  |  |  | 0x1B+(通道号*寄存器数量) | 单位：1mA/步
| 负载 2 保持时间 |  |  |  | 0x1C+(通道号*寄存器数量) | 单位：0.2ms/步
| 加载斜率 |  |  |  | 0x1D+(通道号*寄存器数量) | 单位：0.001A/us/步
| 卸载斜率 |  |  |  | 0x1E+(通道号*寄存器数量) | 单位：0.001A/us/步
电源： 通道号：0-3 单个通道寄存器数量（寄存器数量）：50（现用8）
电源快充协议 | 协议类型 | 0x01~0xFF （默认0x01） | 0x06 | 0x20 | 0x00+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 无协议：0x20 FCP 协议：0x22 SCPB 协议：0x23 QC3.0 协议：0x27 QC2.0 协议：0x28 AFC 协议：0x29 UFCS 协议：0x2C PD 协议：0x2A
| 协议挡位 |  |  |  | 0x01+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0 = FPDO 1 = EPRPDO 2 = PPS 3 = EPR AVS(仅 PD协议和UFCS协议有效，其他默认为0)
| 电源模式 |  |  |  | 0x02+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0x01恒压 0x02恒流
| 协议最小电压 |  |  |  | 0x03+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1mv
| 协议最大电压 |  |  |  | 0x04+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1mv
| 协议最大电流 |  |  |  | 0x05+(通道号*寄存器数量) | 单位：1 = 1ma
| CC 选择 |  |  |  | 0x06+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0为CC1+CC2,1为CC1,2为CC2，3为断开
| 输出状态 |  |  |  | 0x07+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0x01 运行 0x02 停止
系统： 通道号：0-3 单个通道寄存器数量（寄存器数量）：50（现用4）
系统 | 源/载状态切换 | 0x01~0xFF （默认0x01） | 0x06 | 0x30 | 0x00+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0x01 负载 0x02 电源
| 参数生效标志 |  |  |  | 0x01+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0x01生效，执行完后为0
| 纹波校准k值 |  |  |  | 0x02+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x00（默认是0）
| 纹波校准B值 |  |  |  | 0x03+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x00(默认是0，有正负)
| 模块地址设置 |  |  |  | 0x04+(通道号*寄存器数量) | 0x00 | 0x00~0xFF
量测： 通道号：0-3 单个通道寄存器数量（寄存器数量）：50（现用19）
量测 | 工作状态 | 0x01~0xFF （默认0x01） | 0x04 | 0x00 | 0x00+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01 读一个寄存器 00 预充电； 01就绪/停止 02 缓启动；03 运行；04 故障
| 继电器状态 |  |  |  | 0x01+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01 读一个寄存器 都断开：0x00，单主继电器闭合：0x01，单滤波闭合：0x02；都闭合：0x03
| 故障状态 |  |  |  | 0x02+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01 读一个寄存器 无故障：0x0000, 输入欠压：0x0001, 输入过压：0x0002, 输出欠压：0x0004 输出过压：0x0008, 输出过流：0x0010, 输出短路：0x0020, 过温保护：0x0040
| flash存储状态 |  |  |  | 0x03+(通道号*寄存器数量)
| 输出电压 |  | 0x03 |  | 0x08+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01 读一个寄存器
| 输出电流 |  |  |  | 0x0A+(通道号*寄存器数量)
| 短路测试电压结果 |  |  |  | 0x0B+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01（可以分别读电压和电流寄存器也可以直接读俩个） 0x00 0x02（ 读两个寄存器 前十六位为电压，后十六位为电流）
| 短路测试电流结果 |  |  |  | 0x0C+(通道号*寄存器数量)
| OCP测试电压结果 |  |  |  | 0x0D+(通道号*寄存器数量)
| OCP测试电流结果 |  |  |  | 0x0E+(通道号*寄存器数量)
| Vpk+ |  |  |  | 0x0F+(通道号*寄存器数量) | 0x00 0x01 读一个寄存器
| Vpk- |  |  |  | 0x10+(通道号*寄存器数量)
| Vpp |  |  |  | 0x11+(通道号*寄存器数量)
| 纹波 |  |  |  | 0x12+(通道号*寄存器数量)
| D+ |  |  |  | 0x13+(通道号*寄存器数量)
| D- |  |  |  | 0x14+(通道号*寄存器数量)
通道号：0-3 特殊功能
升级 |  | 0x01 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 0x00~03 通道号0~3
复位 | 北向复位 | 0x01 | 0x06 | 0xF0 | 0x00 | 0x00 0x01
| 南向复位 |  |  | 0xE0 |  | 0x00 0x00~3通道号0~3